**ÜRÜN ADI:** TAŞINABİLİR HORTUM KAPAMA CİHAZI (AS03)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. Cihaz plastik kan torbalarının kan alımını müteakip damardan torbaya kan taşıyan plastik tüpü ısı ile yapıştırmalıdır.
2. Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
3. Cihazda tüm fonksiyonların ve parametrelerin kontrolüne sahip, 2.8” dokunmatik renkli ekran olmalıdır.
4. Cihaz 2 mm ila 6 mm çapındaki PVC ve EVA hortumları kapatabilmelidir.
5. Cihaz, sabit başlı masaüstü elektrikli olmalıdır. Başlığa yerleştirilen hortumu otomatik kapamalıdır.
6. Mühürleme tamamlandığında dokunmatik ekranda yeşil ok görüntülenerek otomatik durma özelliği olmalıdır.
7. Cihaz Kapanacak yerin ortasına bir çentik atmalı, hortum kolayca koparılıp ayrılabilmelidir.
8. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak el maşasıda takılabilmelidir.
9. Cihaza istenildiğinde opsiyonel ayak pedalı takılabilmelidir.
10. Kirli ve/veya ıslak başlıklar nedeniyle hatalı kapama, aşırı sıcaklık, kıvılcım koruması, dahili arıza için sesli ve görsel alarm olmalıdır.
11. Cihazda, kapama başlığı çıkarılmadan temizlenebilmelidir.
12. Cihaz 220 V-50 Hz. ile çalışabilmelidir.
13. Cihazın çalışma frekans aralığı 40.685 MHz olmalıdır.
14. Cihaz 5,5 Kg Olmalıdır.
15. Kapama zamanı 1-2 saniyeyi geçmemelidir.
16. Cihazın ölçüleri 370 x 80 x 240 mm aşmamalıdır.
17. Cihazın mdr belgesi olmalıdır.
18. Cihazın üts kaydı olmalıdır.